附件：

福泉市妇幼保健院

购置便携式生物刺激反馈仪技术参数

- 项目名称：便携式生物刺激反馈仪。

- 采购数量：一套。

三、适用范围：对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。

临床应用：产后康复、腰背痛评估。

- 硬件要求：

- 2.1 ★便携式电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。

- 2.2 ★操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。

- 2.3 ★内置电池+外接电源，锂电池容量≥5000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求。

- 2.4 主机可接地线，避免电磁干扰。

- 2.5 ★≥4个EMG/STIM/EMG-triggered STIM物理通道，为保证系统的稳定和功能的独立控制，4个通道要相互独立，不能是由一个通道通过分线扩展而实现的四通道。

- 2.6 AD采样率：≥8100Hz。

- 2.7采样位数：≥16位。

- 2.8 ★通频带：≥20Hz～490Hz (-3dB)。

- 2.9 刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

- 2.10 ★电刺激脉冲宽度：至少在20-980μs范围内可调，步进10us可调节。

- 2.11 ★电刺激脉冲频率：至少在2-240Hz范围内可调，步进1Hz可调节。

- 2.12 ★上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。

- 2.13差模输入阻抗≥5MΩ。

- 2.14共模抑制比≥100dB。

- 软件参数：

- 3.1 各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多达十个以上不同部位的治疗。

- 3.2多达二十种以上的产后康复方案，包括乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、子宫复旧等。

- 3.3 ★具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。报告可发送至患者手机，随时查看。

- 3.4 可自行设置各类型肌电信号线及模板线的颜色、粗细等。

- 3.5 具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少4种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。

- 3.6 具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。

- 3.5 自定义方案，可以对频率、波宽等多项刺激参数进行编辑，实现个性化治疗。

- 3.6 单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少三种频率以及脉宽之间转换。

- 3.7 系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。

- 3.8 系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能。

- 3.9 所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。

- 3.10 自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。

注：无条件、免费配合院方需要开放数据接口。