附件：

福泉市第一人民医院

胃镜室生物反馈动力仪采购参数及配置要求

- 一、用于检查的生物反馈胃肠动力仪

- （一）采购数量1台。

- （二）技术参数：

1.*两种检测模式：胃电检测模式和肠电检测模式，记录人体胃肠部体表生物电信号供胃肠疾病患者临床诊断参考。其中胃电检测分为餐前检测和餐后检测。

2.胃电图检测参数

2.1*模拟胃电输入波形参数范围：模拟胃电波形输入频率0.03Hz～0.1Hz；模拟胃电波形输入幅值：30uV～500uV。

2.2检测结果输出参数及范围内允差：

（1）胃电慢波百分比（ 2.4～3.7次/min），允许误差±5%；

（2）胃电节律紊乱百分比（<2.4次/min或>3.7次/min），允许误差±5%；

（3）波形主频率（CPM），允许误差±5%；

（4）慢波频率不稳定系数（频率标准差和平均数之比），允许误差±5%；

（5）波形平均频率(CPM)，允许误差±5%；波形平均幅值（uV），允许误差±10%；

（6）餐后/餐前功率比，允许误差±5%。

3.肠电图检测参数

3.1*模拟肠电输入波形参数范围：模拟输入肠电波形频率0.03Hz～0.35Hz；模拟输入肠电波形幅值：30uV～500uV。

3.2检测结果输出参数及范围内允差：

（1）升结肠频率（CPM）、降结肠频率（CPM）、横结肠频率（CPM），允许误差±5%；

（2）升结肠幅值（uV）、降结肠幅值（uV）、横结肠幅值（uV），允许误差±10%。

4.整机采用便携式设计，便于多场景应用。

5.质量保证：验收合格起免费质保壹年，提供400售后服务支持电话。

6.特别要求：以上设备需接入医院信息系统的，生产厂家、供货商无条件、免费配合院方需要开放数字接口。

- 二、用于治疗生物反馈胃肠动力仪

- （一）采购数量1台。

- （二）采购技术参数：

1.治疗波形频率: 0.05Hz～100Hz可设置，步进0.01Hz，允许误差±5%。可进行疏密波变化，设置治疗波形最小频率、治疗波形最大频率（治疗波形最小频率必须小于或等于治疗波形最大频率）和变化步进值。

2.*治疗波形设置，正弦波、方波、阶梯波、指数波、三角波、梯形波、锯齿波、尖峰波8种波形组合，每种波形一次可重复1-3次可选。

3.信号源频率: 2000Hz～8000Hz可设置，精度1Hz，允许误差±5%。

4.信号源占空比: 20%～80%可设置，精度1%，允许误差±5%。

5.*治疗波形幅值设置: 0V～18V可设置，步进0.1V。

6.治疗时间设置: 1min～480min连续可调，步进1min。

7.*间歇/断续时间设置: 间歇/断续治疗时间、间歇/断续间歇时间0.1s～9.0s连续可调，步进0.1s，输出误差±5%。

8.*仪器在胃肠起搏治疗的基础上，叠加了经皮穴位电刺激，两种治疗方式相结合。

9.双通道输出：仪器采用双路输出模式，可同时治疗两名患者。

10.*适用于胃肠动力障碍性疾病、功能性胃肠疾病的治疗。适应症处方有功能性便秘处方（可以提供多中心临床数据结论及处方的注册证）。

11.*仪器可根据实际需求，进行软硬件升级，新增治疗处方，不断满足临床及科研上的诊疗和学术研究需求。

12.整机采用便携式设计，便于多场景应用。

13.质量保证：验收合格起免费质保壹年，提供400售后服务支持电话。

14.特别要求：以上设备需接入医院信息系统的，生产厂家、供货商无条件、免费配合院方需要开放数字接口。

备注：标有“*”的为关键参数，投标时必须满足。