福泉市妇幼保健院设备询价书面报价单

| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品 牌 | 规格型号 |  | 数量 | 单价（元） |  | 金额（元） |  |
| 排痰机 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人签名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 质保与服务承诺： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：

福泉市妇幼保健院经皮黄疸仪采购参数及要求

技术参数：

检测方法：绿、蓝光比较，光源反射式

1.显示方法：三位数码显示（两位整数，一位小数）单位为mg/dl

2.示值误差：00~15+1； 16~25+1.5

3.光源：氙闪光灯

4.电源：AAA1.2Vx4充电电池组，每充足一次电至少能检测约500次

5.开启准备时间：小于10秒

6.重量g:約245

7.体积mm：163×66×37

8.充电器：輸入220V 50Hz.3W    輸出6.0V 0.3ADC

9.校验盘：对白色屏（“00”） 显示00.0或00.1

对黄色屏 （“20”）品示20.0+1