福泉市妇幼保健院设备询价书面报价单

| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品 牌 | 规格型号 |  | 数量 | 单价（元） |  | 金额（元） |  |
| 排痰机 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人签名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 质保与服务承诺： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：

福泉市妇幼保健院区医用双开门冷藏箱采购

参数及要求

技术参数：

1.立式，箱内有效容积≥650L，外部尺寸（宽*深*高）≤1170MM*560MM*1980MM

2.箱内温度控制范围：2℃～8℃

3.数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度温度以及平均温度。

4.可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口.

- 5.配有12V 4AH电池，断电后可声光报警48小时。

6.传感器数量≥5个,微电脑控制，可数字显示箱内温度值，匹配5路传感器，可以切换显示箱内上下区温度值，辅助传感器设计、传感器故障安全运行；

7.国际名牌ADDA内风机匹配专业风道，箱内温度均衡；

- 8.双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露；

9.门体可实现90°自动关门。

10.带有4个可移动脚轮和2个可锁定的止档，方便产品移动和固定使用；

11.冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水；

12.12V直流LED冷光源设计，亮度高，能耗低；

13.门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全；

14.配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率，且配备标签夹；

15.产品内胆采用钢板喷涂设计；

16.可选配电子温度记录仪记录箱内数据（取数间隔6分钟，容量10年）；

17.需要厂家直接出具授权，产品具有医疗器械注册证及登记表，登记表有具体的产品型号，所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO14001、ISO13485认证，职业安全健康28001认证，具有医疗器械生产许可证，可提供该型号的产品检测报告，及国际权威TUV认证，并可提供证书复印件；

18.售后服务:整机质保三年，贵州全省维修网点不少于40家维修点（出具证明材料），维修响应时间为24小时内到单位排除故障。