- 附件：

- 仪器技术参数

- 重复性：CV≤10%

- 稳定性：σ ≤±8%

- ★、线性相关性：r≥0.97

- ★、准确性：Δ n≤±15%

- 反应区温度准确性和波动度：准确性在±0.5℃内，测试值波动度不超过 1.0℃

- 安全分类：防触电等级为Ⅰ类，2 级污染，设施类别(过电压类别)为Ⅱ类。

- 操作界面：8 英寸24 位真彩液晶屏，分辨率 800*600

- 测试数量：12 通道(支持多项目同时测试，独立计时)

- 样本类型：全血、血清/血浆和尿液

- 操作系统：自带 Windows 环境下测试控制管理软件

- 打印系统：内置热敏打印机及支持外置打印设备连接

- 数据处理：支持 LIS 连接传送测试结果及数据导出

- 样本管理：自动识别测试项目，测试结果及时输出、传送

- 物理尺寸：(470*320*315) mm (长*宽*高)

- 重量：约 16kg

- 使用条件

- 环境温度：10℃-30℃

- 相对湿度：≤70%RH

- 大气压力：86kpa-106kpa

- 电源电压：AC 220V  50/60Hz  250VA

- 放置：干燥、清洁的水平表面，避免阳光直射和机械振动及强烈电磁干扰。

- 储存、运输

- 储存：仪器储存时应放在原包装箱内，置于通风良好的洁净室内，包装箱应垫高，环境 温度为- 10℃~40℃，相对湿度不大于 93%，不允许有有害气体， 易燃、易爆物质及腐 蚀性气体。

- 运输：在包装条件下的仪器适合于公路、铁路、航空及水路运输，在装卸和运输过程中应防止剧烈振动和冲击，且不得受潮，不得和易燃、易腐蚀的物质混装、混运，具体 要求按订货合同规定。环境温度15℃～30℃。

- 电磁兼容

本产品符合 GB/T 18268.26 的本部分规定的发射和抗扰度要求，见下表一、表二。

表一：

| 电磁发射 |  |
| --- | --- |
| 发射试验 | 符合性 |
| GB 4824 RF 发射 | 1 组 |
| GB 4824 RF 发射 | A 类 |
| GB 17625.1 谐波发射 | 不适用 |
| GB 17625.2 电压波动/闪烁发射 | 不适用 |

表二：

| 电磁抗扰度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗扰度试验项 | 基础标准 | 试验值 | 符合性能判 据 |
| 静电放电(ESD) | GB/T 17626.2 | 接触放电：±2kV、±4kV 空气放电： ±2kV、±4kV、± 8kV | B |
| 射频电磁场 | GB/T 17626.3 | 3V/m，80MHz~2.0GHz，80%AM | A |
| 脉冲群 | GB/T 17626.4 | 电源线： ±1kV(5/50ns,5kHz) | B |
| 浪涌 | GB/T 17626.5 | 线对地：±2kV 线对线：±1kV | B |
| 射频传导 | GB/T 17626.6 | 电源线： 3V/m，150kHz~ 80MHz，80%AM | A |
| 工频磁场 | GB/T 17626.8 | 3A/m，50/60Hz | A |
| 电压暂降、中断 | GB/T 17626.11 | 1 周期 0%； 5 周期 40%； 25 周期 70%； 250 周期 5% | B C C C |
| 性能判别： A. 试验时，在规范限值内性能正常。 B. 试验时，功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复。 C. 试验时，功能或性能暂时降低或丧失，但需要操作者干预或系统复位 |  |  |  |