附件：

肌电图仪（周围神经检测仪）技术参数

- 主机系统配置

- ★电脑：商用品牌电脑(不接受双工控机；)

- 显示器：≥21.5寸液晶

- 台车：1套

- 放大器：

- 通道数：2通道

- A/D转换率：24Bit

- 扫描速度测量误差：0.1～30000ms/div时，误差不超过±10%；

- 显示灵敏度：0.01μV/div~30000μV/div分档控制；

- ★幅频特性：0.1Hz~10kHz，误差-10%～+5%；

- 高切滤波：20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz分档控制；

- 低切滤波：1Hz、10Hz、100Hz、200Hz、500Hz分档控制；

- ★共模抑制比：≥120dB；

- ★噪声电压：≤0.4μVrms（20Hz，2KHz）；

- 输入阻抗（COM）：≥3000MΩ；

- 耐极化电压：加±300mV的直流极化电压；

- 电流刺激器参数：

- 电流脉冲输出强度：1mA，10mA，20mA，30mA，40mA，50mA，60mA，70mA，80mA，90mA，100mA；

- 脉冲输出频率：0.1Hz～50Hz；

- 脉冲宽度：50us、100us、200us、300us、500us、1000us；

- 刺激方向：正向、负向；

- 产品功能：

- 专门针对糖尿病周围神经损伤的诊断,用于筛查各种单发性周围神经病变、多用于周围神经病变及各种自主神经病变。如：由于糖尿病，神经损伤；康复治疗评估，感觉及运动功能评估诊查确定。

- 数据库：数据库管理功能

- ★数据导出工具: 可自动导出患者信息及数据，方便统计研究

- 查询：病例检索功能：精确查询，模糊查询；

- 自定义检测：可自定义任意检测项目的测试模板；

- 报告：自动生成word格式的综合报告，用户可自定义报告模板；

- 神经电图：运动神经传导速度（MCV）、感觉神经传导速度（SCV）、皮肤交感反应（SSR）

- 体感诱发电位：

下肢体感（LSEP）、上肢体感（USEP）

- 设备保修：

- 保修期限：设备保修二年，软件终身免费升级；